设定值 温度

常规模块（校准后）

26 26.2

37 37.1

47 47.3

56 56.2

67 66.9

85 85.2

90 90.4

97 96.8

98 98.4

99 99.1

100 100.4

制冷（从高温制冷下来）

78 77.4

25 23.2

15 14.6

高模块（测温在中间）

37 36.5‘

50 49.1

67 64.2

85 81.9

94 90.8

99 94.6

高模块（测温在底部）

78 76.7

240423

(高模块测试底部温度)

11 10.6

25 25.0

39 39.0

47 46.8

57 55.7

65 63.4

75 73

86 83.4

95 92

高模块（底部校准算法后）

30 30.1

40 40.2

50 50.2

58 58.1

69 69.4

84 84.4 83.5 84.7 85.6

95 95.05 94.5 95.5 97.0

2024.04.26

校准后测温（常规模块）加热测试

32 32.0 32.1 31.9

48 49.9 48.0 49.9

65 64.9 64.7

79 78.7 78.5 78.4

87 86.9 87.2 87.5

95 94.4 94.8 94.6

高模块没有校准测温

35 34.9 35.0 34.7

49 48.9 48.6 49.0

57 56.5 56.1 56.4

75 74.2 73.8 74.5

86 85.4 84.8 84.3

95 94.0 95.1 93.1

100 98.5 99.5 98.0

高模块校准测温

55 54.8

2024.04.28

高模块先测试温度

25 25.4 25.6

37 37.3 37.6

45 44.9 45.2

57 56.9 57.0

70 69.9 69.5

86 85.7 86.1

92 91.6 92.1

100 99.5 98.6

设定 测温 热盖温度

加上热盖后温度（热盖温度没有校准）

30 30.0 29.9 31.15

38 38.3 38.2 37.8

45 45.0 45.1 44.8

57 57.2 57.3 56.4

66 66.0 66.1 65.2

70 70.5 70.5 69.7‘

75 75.3 75.3 73.7

81 82.5 82.5 80.7

88 89.1 89.0 87.2

100 101.7 101.9 99.4

校准后的温度（）

75 75.1 75.0 74.85

240429

常规个热盖带校准测温

28 27.8 27.6 28.0

37 37 37.0 37.0

53 53.1 53.2 52.7

65 65.6 65.5 65.2

75 75.5 75.5 75.5

90 90.4 90.7 90.7

96 98.0 97.8 102

75 75.1 75.1 74.5