|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **文档编号** | 2023-10-07-00 |
| **开发名称** | MC3100 |
| **产品名称** | MC-5Pro |
| **烧录编号** |  |

**软件设计说明书**

**(仅供内部使用)**

**文 档 作 者： \_\_\_\_\_\_\_袋鼠\_\_\_\_\_\_ 日期：2023/10/07**

**开发/测试经理：\_\_\_\_\_\_大海\_\_\_\_\_\_ 日期：2023/10/07**

**项 目 经 理： \_\_\_\_\_\_大海\_\_\_\_\_\_ 日期：2023/10/07**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [√] 正式发布  [ ] 正在修改 | 完成日期： | 2023-10-07 |
| 当前版本： | V1.0 |
| 作 者： | 袋鼠 |

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **生成日期** | **作者** | **修订内容** |
| V1.0 | 2023-03-18 | 袋鼠 | pwm的频率改成1KHz，按键在降速的时候禁止了。测速的占空比重新测试。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目 录

[一、操作界面 4](#_Toc146117942)

[二、软件参数 5](#_Toc146117943)

[三、使用说明 6](#_Toc146117944)

[四、开发测试 7](#_Toc146117945)

[五、批量检测 8](#_Toc146117946)

# 一、操作界面



# 二、软件参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 速度（rpm） | 离心率（xg） | 时间 |
| MAX | 5000 | 1677 | 99Min |
| MIN | 1000 | 67 | 10S |
| 短按 | 500 | 以速度转换过来 | 一分钟以下：1S  一分钟以上：1Min |
| 长按 | 1000 | 以速度转换过来 | 一分钟以下：10S  一分钟以上：10Min |

# 三、使用说明

1. 打开开关，“滴”一声后，屏幕点亮，机子正常开机。
2. 在常规模式下，按下“MENU”按键后，按键按下对应闪烁的顺序分别是 “速度”->“时间”。在闪烁的过程中按下“上“或者”下“按键调整参数。
3. 当闪烁结束，设定的数据将会被记忆。或者在闪烁时，按下"START"按键启动，也会触发记忆。
4. 按statr/stop按键开始运行，在运行过程中除了statr/stop按键还有效外，其他按键全部失效
5. 长按”MENU“按键可以切换成控制离心率模式。与rpm模式是分开独立的。

# 四、开发测试

1. 屏幕正常点亮。（包括视角和显示内容）
2. “MENU”按键可以切换设定参数。
3. 加入占空比电机是否可以转动。
4. 不在设置模式下，加减按键按下无反应，不起作用。在设置模式下，加减按键按下可以设置参数。设置速度1000和5000，在5000时单按和长按是否显示正常，设定速度是否超出5000。在设定时间时，查看设置到0时是否显示“----”。设置到99min时，单按和长按是否显示正常，时间是否会超出99min。
5. 按下start/stop按键后，系统是否启动，通过测速仪测出的速度和设定的速度是否一致。
6. 设定倒计时时间，等倒计时结束后，蜂鸣器是不是会响5下。系统关闭，显示定时时间重新显示为设定时间。
7. 显示转速跳动很大，优化了显示部分，不会出现乱闪的情况。
8. 记忆模式设定好后关开机查看是否已经记忆。
9. 关盖后图标是否也会跟随变化。

# 五、批量检测

1. 建议在批量生产是检测速度在1000、3500、5000.
2. 测试屏幕是否正常点亮，显示无断屏。上电时蜂鸣器是否有响声。分别按下各个按键，查看是否都是有效的。
3. 设定转速和时间。分别设定最大值和最小值。长按“上“或者”下“按键检查数字的变化。
4. 在关盖的情况下，屏幕的图标是否也跟随的变成关盖的图标。
5. 启动后，观察转速的上升显示是否正常。除了start/stop按键外其他按键是否有效。
6. 设定倒计时，等待倒计时结束后系统是否关闭，转速是否下降为0、蜂鸣器是否响5下。