|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **生成日期** | **作者** | **BUG报告** |
| V0.6 | 2022-06.01 | 张铿炜 | 系统没启动就一直显示零，离心力的最大值14000，开机的黑屏时间有点慢。 |
| V0.7 | 2022-06.16 | 张铿炜 | 运行时有些机子会误开盖导致系统停止，开盖图标开关闪烁。解决了后吧13和15pro的初始值该成了13000和14500.按键操作错误，修改，图标修改逆时针旋转 |
| V0.8 | 2022-07.21 | 张铿炜 | 离心率的设置问题修改 |
| V0.9 | 2022-08.04 | 张铿炜 | 安全温度到5度以内程序停不下来 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |